## Sheet1
| Prijenosni UZV uređaj sa dvoglavom linearno-konveksnom sondom za primjenu u hitnoj medicini: | Broj stranice kataloga ili druge tehničke dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje zahtjeva tehn. specifikacije
1 | Bežični ručni ultrazvuk s dvostranom (konveksno-linearnom) sondom s aplikacijom za instalaciju na mobilni uređaj sljedećih karakteristika i komponenti:
1.1 | Bežična dvostrana ultrazvučna sonda, konveksno-linearnog niza, standarda vodootpornosti min. IP67, standarda otpornosti na pad min. MIL-STD-810G.
1.2 | Primjena: za abdominalne, torakalne, urološke, vaskularne, mišićno-koštane preglede i interventne zahvate.
1.3 | Načini rada: B (2D) za prikaz anatomije u stvarnom vremenu, obojani prikaz (color) za prikaz protoka u stvarnom vremenu, M-mod, PW Doppler, harmonični prikaz.
1.4 | Broj fizičkih kanala tvorbenika ultrazvučnog snopa: min. 128
1.5 | Punjenje integrirane baterije putem bežičnog punjača.
1.6 | Pohrana podataka u formatima min. JPG, MP4 i DICOM.
1.7 | Autonomija rada na bateriju: min. 50 minuta neprekinutog skeniranja.
1.8 | Upravljanje funkcijama min. Pojačanje, dubina, fokusno polje, centralna linija, TGC s min. 6 neovisnih kontrola pojačanja, zamrzavanje slike, pohrana slike, aktivacija obojanog prikaza.
1.9 | Programabilna tipka za upravljanje funkcijama min. zamrzavanje ili pohrana slike.
1.10 | Automatska provjera elemenata sonde s prilagođavanjem intervala učestalosti provjere.
1.11 | Mjerenja minimalno udaljenost, elipsa, kut.
1.12 | Ugrađeno sučelje za mrežnu komunikaciju u standardiziranom formatu za digitalno oslikavanje i komunikaciju u medicini, funkcionalnost min.: potvrda, pohrana, modalitetna radna lista.
1.13 | Aplikacija za instalaciju operativnog programa na mobilnu platformu Android verziju minimum: 11, 12, 13, te iOS verziju minimum: 14, 15, 16.
1.14 | Dvostrana integrirana sonda sljedećih karakteristika:
1.14.1 | Integrirana konveksna sonda frekvencijskog raspona minimalno od 2 MHz do 5 MHz, s min. 128 elemenata, kut prikaza min. 60°, dubina prikaza min. 24 cm.
1.14.2 | Integrirana linearna sonda frekvencijskog raspona minimalno od 3 MHz do 12 MHz, s min. 192 elemenata, širina prikaza min. 40 mm, dubina prikaza min. 8 cm.
2 | Dodatni pribor:
2.1 | Tablet uređaj dijagonale min. 8.7", rezolucija zaslona min. 1340x800 piksela, Bluetooth povezanost, Li-Ion baterija kapaciteta min. 5100 mAh.
2.2 | Vanjski bežični punjač baterije uređaja.
2.3 | Torbica za pohranu i prijenos uređaja.
3. | Jamstvo: 36 mjeseci na uređaj
VAŽNA NAPOMENA: Instalacija i edukacija za rad trebaju biti uračunati u cijenu
Ponuditelj predajom ponude u postupku javne nabave prihvaća sve odredbe tehničke specifikacije i potvrđuje da predmet nabave koji nudi ispunjava sve zahtjeve tehničkih karakteristika
Mjesto i datum:
Naziv ponuditelja:
Potpis ponuditelja: