## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE_GRUPA 1
Red.br. | Tehničke karakteristike | Odgovorite sa "DA" ili "NE" u slučaju nuđenja jednakovrijednog, upisati što se točno nudi i navesti broj stranice kataloga ili priložene tehničke specifikacije
Samoljepljive elektrode za defibrilaciju - CorPatch easy ili jednakovrijedno (jednokratne/višenamjenske, za nadzor srčane akcije i električnu stimulaciju srca s direktnim spojem putem kabela na defibrilatore, sa kabelom I konektorom izvan vrećice za ODRASLE, kompatibilne s defibrilatorom Corpuls3 SLIM)
1.1. | Elektrode moraju biti deklarirane od certificiranog proizvođača da mogu služiti za:
isporuku 50 elektrošokova (360J monofazni i bifazni)
za nadzor pacijenta do 24 sata min
električnu stimulaciju pomoću 140 mA/120ppM (trajanje pulsa 22ms) do 1 sat
električnu stimulaciju pomoću 80 mA/100ppM (trajanje pulsa 40ms) do 1 sat
do 8 sati stimulacije koristeći 100 mA/70 ppM (trajanje pulsa 22 ms)
do 8 sati stimulacije koristeći 50 mA/60 ppM (trajanje pulsa 40ms) uz provjeru jastučića /autotest/svakih 30 minuta
1.2. | Rok trajanja elektroda najmanje 36 mjeseci u zatvorenoj transportnoj ambalaži
1.3. | Oblik i veličina elektrode:
Ukupna površina [cm²] pribl. 148 / +;- 0,10mm
Površina ljepila [cm²] pribl. 145 / +;- 0,10mm
Površina gela / aktivna površina [cm²] pribl. 87 / +;- 0,10mm
Debljina gela [mm] 0,60 / +;- 0,10mm
Duljina kabela [m] 1,35 / +;- 0,10mm
1.4. | Materijali samoljepive elektrode:
podloge ljepljiva PE „pjena“
vodljivi materijal kositar-antimon
Gel ljepilo hidrogel
oslobađajući sloj/ silikonizirana PET folija)
1.5. | Elektrode moraju biti:
u skladu s normom MDD93/42/EEC Klasa I
u skladu s IEC 60601-2-4;ANSI/AAMI EC53
pakirane u vrečicama od kombinacije papir/PE/Alu/PE po 10 kom u kartonskoj kutiji
1.6. | BIOKOMPATIBILNOST elektroda: sukladno normi ISO 10993-1 ff.
Red.br. | Tehničke karakteristike | Odgovorite sa "DA" ili "NE" u slučaju nuđenja jednakovrijednog, upisati što se točno nudi i navesti broj stranice kataloga ili priložene tehničke specifikacije
Samoljepljive elektrode za defibrilaciju - CorPatch easy ili jednakovrijedno (jednokratne/višenamjenske, za nadzor srčane akcije i električnu stimulaciju srca s direktnim spojem putem kabela na defibrilatore, sa kabelom I konektorom izvan vrećice za DJECU, kompatibilne s defibrilatorom Corpuls3 SLIM)
Elektrode moraju biti deklarirane od certificiranog proizvođača da mogu služiti za:
isporuku 25 elektrošokova (100 J monofazni i bifazni)
za nadzor pacijenta do 8 sata min
električnu stimulaciju pomoću 70 mA/140ppM (trajanje pulsa 22ms) do 1 sat
električnu stimulaciju pomoću 70 mA/140ppM (trajanje pulsa 40ms) do 1 sat
vršiti "autotestiranje" jastučića svakih 30 minuta
Rok trajanja elektroda najmanje 36 mjeseci u zatvorenoj transportnoj ambalaži
Oblik i veličina elektrode:
Ukupna površina [cm²] pribl. 75 / +;- 0,10mm
Površina ljepila [cm²] pribl. 74 / +;- 0,10mm
Površina gela / aktivna površina [cm²] pribl. 43 / +;- 0,10mm
Debljina gela [mm] 0,60 / +;- 0,10mm
Duljina kabela [m] 1,35 / +;- 0,10mm
Materijali samoljepive elektrode:
podloge ljepljiva PE „pjena“
vodljivi materijal kositar-antimon
Gel ljepilo hidrogel
„Release Liner“(oslobađajući sloj/ silikonizirana PET folija)
Elektroda mora:
biti u skladu s normom MDD93/42/EEC Klasa I
biti u skladu s IEC 60601-2-4;ANSI/AAMI EC53
BIOKOMPATIBILNOST elektroda: sukladno normi ISO 10993-1 ff.
Pakirane u vrečicama od kombinacije papir/PE/Alu/PE
Pakirane po 10 kom u kartonskoj kutiji
Ponuditelj predajom ponude u postupku javne nabave prihvaća sve odredbe tehničke specifikacije i potvrđuje da predmet nabave koji nudi ispunjava sve zahtjeve tehničkih karakteristika
Mjesto i datum:
Naziv ponuditelja:
Potpis ponuditelja: