## Troškovnik_GRUPA 2
Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba
Troškovnik i tehničke specifikacije
Predmet nabave: EKG pribor
Red. br. | Naziv proizvoda | Jed. mjere | Okvirna količina | Naziv artikla / Proizvođač | Jedinična cijena u eurima (bez PDV-a) | Ukupna cijena u eurima (bez PDV-a)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x6
1. | 1. Jednokratna EKG elektroda, podloga od bijele pjene promjera 50 mm 2. Okrugla kolona tekućeg gela 3. Agresivno medicinsko ljepilo 4. Neiritirajući vodljivi slani gel za brzi odziv signala s niskom impedancijom 5. Bez lateksa 6. Agresivna, neiritirajuća pjena obložena akrilnim kopolimerom, koji je povećan kako bi se maksimiziralo prianjanje u uvjetima dijaforeze i stresa 7. Pakiranje: 30 kom / Aluminijske vrećice 8. Senzor elektrode presvučen polimerom Ag/AgCl 9. DC napon ofseta: ≤ 0,12 mV 10. AC impedancija na 10 Hz: ≤ 60 (OHMS) 11. DC ofset 5 sek nakon pražnjenja kondenzatora: ≤ 6,5 (Mv) 12. Nagib oporavka nakon 30 sekundi: 0,0 (mV/sec) 13. AC impedancija nakon defibrilacije: ≤ 46 (OHMA) 14. Usklađenost sa standardima: 2017/745. 15. Uređaj klase I 16. Proizvod označen CE | kom | 150 000
2. | EKG papir kompatibilan za uređaje: LIFEPAK 12/15, CORPULS3, dimenzija: 106 mm x 22 m, težina papira: 56 g/m2, promjer role 44 mm | kom | 1 400
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a
PDV (u eurima)
UKUPNA CIJENA S PDV-om
Ponuditelj predajom ponude u postupku javne nabave prihvaća sve odredbe tehničke specifikacije i potvrđuje da predmet nabave koji nudi ispunjava sve zahtjeve tehničkih karakteristika
Mjesto i datum:
Naziv ponuditelja:
Potpis ponuditelja: